
	                             [image: image1.jpg]


                                                                                                                                                                           

                Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ       




  И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

            Дирекција за националне 

             референтне лабораторије       

           Број: 404-02-226/1/2015-13
                  ЈН бр.1.1.1/2015-I
                 25.06.2015. године               
                         Београд                              
	
	


II Додатне информације и појашњења–одговори „заинтересованим лицима“ на постављена питањe у поступку јавне набавке добара број 1.1.1/2015-I,  опрема за лабораторијска испитивања квалитета млека-опремa за чување, припрему, обраду узорака, бактериологију и испитивање присуства антибиотика у млеку
У законом предвиђеном року за додатним информацијама или појашњењима (члан 63.став 2.ЗЈН) у отвореном поступку јавне набавке број 1.1.1/2015-I опреме за лабораторијска испитивања квалитета млека- опремa за чување, припрему, обраду узорака, бактериологију и испитивање присуства антибиотика у млеку, „Министарства пољопривреде и заштите животне средине-Дирекције за националне референтне лабораторије“, у којој је предмет набавке обликован у 11 партија, наручиоцу је 22.06.2015.године, електронском поштом упућен захтев „заинтересованог лица“ у коме су постављена следећа питања:

1. Kod tehničkih vaga ste naveli zahtev za max opterećenje 2200g, da li možemo da Vam ponudimo vagu kapaciteta 2100g (ostale karakteristike naše vage odgovaraju traženim zahtevima)?

2.Kod tehničkih vaga ste naveli „izrađen od čelika“. Na šta ste tačno mislili da je izrađeno od čelika?

3.Da li vaš zahtev „automatska unutrašnja kalibracija“ znači da vaga treba da ima unutrašnji teg za sopstvenu kalibraciju koja se pokreće automatski ili pritiskom na posebni taster?

4.Kod analitičkih vagi stoji zahtev „mogućnost automatskog povezivanja na štampač“. Molim za pojašnjenje ovog zahteva.

5.Kod analitičkih vagi ste napisali da zahtevate vrednost očitavanja 0,1g a verifikacionu vrednost 1g? Molim ponovo proverite ove zahteve.

Сходно члану 63. став 3.Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12), у законском року, наручилац даје додатне информације и појашњења-одговорe „заинтересованом лицу“ које  објављује на  Порталу јавних набавки и својој интеренет страници.
Одговори:
1.С обзиром да је тражено максимално оптерећење 2200 грама, прихватљива је и вага капацитета 2100 грама.
2. Тас је израђен од челика.
3. Вага треба да има унутрашњи тег за сопствену калибрацију и покреће се притиском на тастер.

4.„Могућност аутоматског повезивања на штампач“, значи да се подаци из ваге могу штампати директно, а да претходно вага не мора бити повезана на комјутер.

5. Направљена је грешка. Уместо грама треба да стоје милиграми ( 0,1 мг и 1мг).

Додатне информације и појашњења постају саставни део конкурсне документације даном њиховог објављивања на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

У вези са датим одговорима на постављена питања „заинтересованих лица“ и датих одговора- додатних информација и појашњења, у случају потребе, биће извршена и објављна одговарајућа измена и допуна конкурсне документације.                                               





Комисија за јавне набавке Наручиоца
	
	
	
	

	
	Страна 37 од 106

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



