| Република Србија МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Дирекција за националне референтне лабораторије Број: 404-02-226/1/2015-13 ЈН бр.1.1.1/2015-I 02.07.2015. године Београд |  |  |
| --- | --- | --- |

V Додатне информације и појашњења–одговори „заинтересованим лицима“ на постављена питањe у поступку јавне набавке добара број 1.1.1/2015-I,  опрема за лабораторијска испитивања квалитета млека-опремa за чување, припрему, обраду узорака, бактериологију и испитивање присуства антибиотика у млеку

У законом предвиђеном року за додатним информацијама или појашњењима (члан 63.став 2.ЗЈН) у отвореном поступку јавне набавке број 1.1.1/2015-I ,опреме за лабораторијска испитивања квалитета млека- опремa за чување, припрему, обраду узорака, бактериологију и испитивање присуства антибиотика у млеку, „Министарства пољопривреде и заштите животне средине-Дирекције за националне референтне лабораторије“, у којој је предмет набавке обликован у 11 партија, наручиоцу су, дана 30.06. 2015. електронском поштом упућени захтеви „заинтересованих лица“ у којима су постављена следећа питања:

Partija 11

Stavka 4

- Da li je odgovarajuće ponuditi dispenzor 10-100 ml umesto traženog 10-60 ml u setu, što je širi opseg od traženog?

Partija 11

Stavka 1.

- Mini centrifuga: Da li je prihvatljivo ponuditi centrifugu maksimalne brzine 14.100×g, ukoliko ispunjava sve ostale uslove ?

Stavka 3.

- Vorteks: Da li je privatljivo ponuditi vorteks maksimalnog opterecenja 0,2kg , ukoliko ispunjava sve ostale uslove ?

Сходно члану 63. став 3.Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12), у законском року, наручилац даје додатне информације и појашњења-одговорe „заинтересованим лицима“ које  објављује на  Порталу јавних набавки и својој интеренет страници.

Одговори:

- С обзиром да понуђени диспензер покрива тражени опсег биће прихваћен, само уколико испуњава и остале наведене захтеве из техничке спецификације.

- Није прихватљива. Потребно је да центрифуга може постићи максималну брзину 14.500×g. Само уколико понуђени апарат може постићи већу брзину, биће прихваћен.

- Тражено максимално могуће оптерећење за вортекс у техничкој спецификацији је 0,5 kg, што значи да је 0,2 kg оптерећење прихватљиво јер улази у опсег.

Додатне информације и појашњења-одговори на постављена питања, даном њиховог објављивања на Порталу јавних набавки и интеренет страници наручиоца, постају саставни део конкурсне документације предметне јавне набавке.

У вези са датим одговорима на постављена питања „заинтересованих лица“ и датих додатним информацијама и појашњењима, биће извршена и објављна одговарајућа измена и допуна конкурсне документације.

Комисија за јавне набавке Наручиоца