Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Дирекција за националне

референтне лабораторије

Број: 404-02-464/2020-13

Датум: 25. Новембар 2020. године

Б е о г р а д

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Лабораторијски инструменти и опрема

Партија бр. 1: Лабораторијска опрема за Референтну лабораторију за испитивање хране

| Р.бр. | Назив хемикалије | Јединица мере | Оквирна количина | Јединична цена без пдв | Укупна цена без пдв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ДЕНЗИТОМЕТАР - Дензитометар који мери турбидитет McFarland јединицама - Опсег мерења 0.00 - 6.00 или боље - Приказ резултата на ЛЦД дисплеју - Прецизност ± 6% - Могућност рада са епруветама дијаметра 16 мм - Уређај треба да буде фабрички калибрисан - Оригинални сет стандарда уз уређај, од 0,5, 2, 3, 5 McF јединица - Димензије уређаја: 415*375*200mm ±5% - Тежина уређаја треба да је до 4кг ±0.5% - Поновљивост уређаја треба да је ≤0.5% - Нулти драфт уређаја је ±0.5%F.S - Уређај треба да има уграђен термални принтер за избацивање резултата | ком | 1 |  |  |
| 2 | ФРИЖИДЕР - Интегрисани контролер - Дигитални екран - Аларми високе и ниске температуре - Температурни опсег фрижидера од 0°C до 10°C - Амбијентални температурни опсег замрзивача од 10°C до 30°C - Димензије фрижидера (Ш x Д x В), приближно 600*550*850mm± 5% - Број полица у фрижидеру:3 - Стаклена врата која притиском на дугме мењају транспарентност од 0% до 80% | ком | 1 |  |  |
| 3 | ФРИЖИДЕР - Интегрисани контролер - Дигитални екран - Температурни опсег фрижидера од 0°C до 10°C - Број полица у фрижидеру:3 - Димензије 600*550*1950mm ± 5% - Стаклена врата која притиском на дугме мењају транспарентност од 0% до 80% | ком | 1 |  |  |
| 4 | ЗАМРЗИВАЧ - Интегрисани контролер - Дигитални дисплеј - Аларми високе и ниске температуре - Температурни опсег фрижидера од -20°C до -8°C - Амбијентални температурни опсег замрзивача од 10°C до 30°C - Димензије замрзивача (Ш x Д x В), приближно 600*550*1950mm ± 5% - Број полица у замрзивачу:3 | ком | 1 |  |  |
| 5 | СУВИ СТЕРИЛИЗАТОР - Запремина 43 Л ± 5% - Опсег подешавања температуре: од мин. 10°C изнад амбијенталне до +300°C - Резолуција: 0.1°C - Флуктуација температуре ±1℃. - Униформност ±2,5℃% - Бише инфрацрвених грејача (FIR) - Силиконски дихтунг - Унутрашња стаклена врата - Зашита од цурења - Садржи уграђену помоћну контролну јединицу која преузима контролу у случају отказивања главне контролне јединице - Дршка увек хладна - Циркулација ваздуха помоћу вентилатора - Могућност подешавања тајмера у трајању од 1 минута до 9999 минута - Могућност програмирања протокола из више сегмената - Две полице од нерђајућег челика - Унутрашњост израђена од нерђајућег челика - Уграђен принтер - Унутрашње димензије (ш x д x в), приближно: 630 x 790 x 510 cm ± 5% - Спољашње димензије (ш x д x в), приближно: 35 ×3 5 ×35 cm ± 5% - Електричне карактеристике: 230 V, 50/60 Hz | ком | 1 |  |  |
| 6 | ВОРТЕКС МИКСЕР - Малих димензија - Аутоматска активација притиском тубице о главу вортекса - Фиксна брзина 3000рпм - Операциони модови: континуални и при додиру (пулсни) - Тип кретања ексцентрични | ком | 3 |  |  |
| 7 | МИНИ ЦЕНТРИФУГА - Ротори за 6 х1,5/2,0 mL; 2х8х0,2 mL; 6х5 mL - Материјал израде је УВ резистентан и тешко гори - Мотор тих, без четкица и без потребе за одржавањем - Аутоматски престанак рада у случају отварања поклопца - Поклопац урађен од композитног материјала који може издржати и ударац од 800кг - Усклађен са CE и UL безбедносним стандардима - Брзина 7200 РПМ, сила 2350г - Тежина 1,5kg ± 5% | ком | 3 |  |  |
| 8 | ТЕХНИЧКА ВАГА - Максимално оптерећење 3000g - Резолуција 0,01g - ЛЦД екран - Поновљивост ± 0,2 g - Линеарност ± 0,2 g - Могућност екстерне калибрације - Време стабилизације у лабораторијским условима 1,5 s - Материјал таса нерђајући челик - Димензије таса мин. 155 x 143 mm ± 5% - Напајање 230 VAC/50Hz | ком | 1 |  |  |
| 9 | ПЦР КАБИНЕТ - Сви метални делови израђени су од нерђајућег челика дебљине 1mm и класе EN1.4301/AISI 304 или бољег - УВ- лампа уграђена бактерицидна за стерилизацију површина са дигиталном котролом трајања стерилизације - Леђа уређаја израђена од провидног материјала са спољашњим џепом за постављање протокола - Аутоматско искључивање УВ лампе у случају отварања предњег поклопца - Мотор УВ-рециркулатора са маглев типом лежаја - Дозвољени ниво буке 20dB или мање - Проток баздуха УВ-рецилкуратора је 16 до 20 измена на сат са ефективном деконтаминацијом ампликона из ваздуха у првих сат времена без обзира на почетни ниво контаминације - Две унутрашње утичнице - Димензије простора за рад (ш х в х д) : 800 x 600 x 500mm или веће | ком | 2 |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |

УСЛОВИ:

- За све ставке потребно је доставити техничку документацију, слику и извод из каталога. Уколико не одговара техничка спецификација, понуда може бити одбијена.

- Гарантни рок:

За ставке 1 и 2, гарантни рок: ____ (минимум 36 месеци) месеци од дана промопредаје добара.

За ставке од 3 до 9, гарантни рок: ____ (минимум 12 месеци) месеци од дана промопредаје добара.

- Овлашћени дистрибутер са сервисом, сертификат сервисера.

- Испорука робе сукцесивно према потребама Наручиоца, у року до ____ (максимум 14) радних дана од писаног захтева за испоруку.

- Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна);

- Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива.

Напомена:

*Укупна цена без ПДВ-а служи само за упоређивање приспелих понуда. Оквирни споразум се закључује на износ од 960.000,00 динара, а уговарање, фактурисање и наплата се врши по јединичним ценама из техничке спецификације и испорученим добрима. Количине наведене у техничкој спецификацији дате су на основу досадашњих потреба. Наручилац задржава право да стварне количине добара по позицијама из техничке спецификације дефинише накнадно, приликом састављања сваког конкретног захтева, према тренутним потребама.