Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Дирекција за националне

референтне лабораторије

Број: 404-02-464/2020-13

Датум: 25. Новембар 2020. године

Б е о г р а д

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Лабораторијски инструменти и опрема

Партија бр. 2: Опрема за фитосанитарну лабораторију

| Р.бр. | Назив хемикалије | Јед. мере | Оквирна количина | Јединична цена без пдв | Укупна цена без пдв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ЦЕНТРИФУГА СА ХЛАЂЕЊЕМ Уређај треба да садржи: LCD дисплеј RFID ротор индентификациони систем Ротор специфичну индентификацију дисбаланса током рада Систем за хлађење без CFC-a Ниво буке < 63 dBA Комора од нерђајућег челика Произведен у складу са међународним безбедоносним безбедоносним регулативама, IEC 61010 Максимална брзина 16000 rpm Максимална центрифугална сила 24325 g Максимална запремина 6 x 250 mL Опсег брзина 200-16000 rpm Опсег температура -20oC do 40oC у инкрементима од 1oC Време рада 99h 59 min у инкрементима од 1 min; 59 min 59 s у инкрементила од 10s Диментзије мање од 73 cm x 37 cm x 52 cm (Дужина x Висина x дубина) Тежина, мања од 80 kg Снага 785 W Потребан прикључак за струју 230V/50-60 Hz Могућност подешавања брзине убрзавања и успоравања и успорвања, као и успоравање без кочнице Могућност програмирања предхлађења и хлађења током стајања Старт центрифуге у преселектовано време Ротор Зa 10 x 50 mL, конусни фалкон, под углом од 38o Ubrzanje u s: 69/647 do maksimalne brzine Usporenje od maksimalne brzine u s: 65/2395 Maksimalna brzina 10500 rpm Maksimalna centrifugalna sila 16022 g Temperatura na maksimalnoj brzini 9oC Uz centrifugu I rotor se isporucuje I 2000 sterilnih falkon tuba, konusni tip od 50 ml sa karakteristikom da mogu da izdrze minimum 10000 xg | ком | 1 |  |  |
| 2 | ВОРТЕКС Компактни вортекс за епрувете са мотором без четкица и функцијом додира за краткотрајни рад. Подесива контрола брзине до 4500 о / мин за одличне резултате мешања у врло кратком времену. Нарочито погодно за мале количине. Тип кретања: орбитални Орбита: 4,5 mm Брзина: 0 ... 4500 мин-1 Дозвољена температура околине: 5 ... 40 °C Дозвољена релативна влага: <80% Димензије (Ш x Д x В): 100 x 100x 70 mm Тежина:0,55 kg Напајање: 100 ... 240 V, 50/60 Hz ИП клсаса застите: IP 43 Гаранција: 3 године | ком | 10 |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |

УСЛОВИ:

- За све ставке потребно је доставити техничку документацију, слику и извод из каталога. Уколико не одговара техничка спецификација, понуда може бити одбијена.

- Гарантни рок: ____ (минимум 12 месеци) месеци од дана промопредаје добара.

- Овлашћени дистрибутер са сервисом, сертификат сервисера.

- Испорука робе сукцесивно према потребама Наручиоца, у року до ____ ( максимум 14) радних дана од писаног захтева за испоруку.

- Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна);

- Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива.

Напомена:

*Укупна цена без ПДВ-а служи само за упоређивање приспелих понуда. Оквирни споразум се закључује на износ од 1.010.000,00 динара, а уговарање, фактурисање и наплата се врши по јединичним ценама из техничке спецификације и испорученим добрима. Количине наведене у техничкој спецификацији дате су на основу досадашњих потреба. Наручилац задржава право да стварне количине добара по позицијама из техничке спецификације дефинише накнадно, приликом састављања сваког конкретног захтева, према тренутним потребама.