
           [image: image1.jpg]



    Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,

   ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
  
         Дирекција за националне

                                                      
            
         референтне лабораторије

                                                                                   Број: 404-02-464/2020-13
                                                                               Датум: 25. Новембар 2020. године

                                                           Б е о г р а д
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

Партија бр. 1: Лабораторијска опрема  за Референтну лабораторију за испитивање хране
	Р.бр.
	Назив хемикалије
	Јединица мере
	Оквирна количина
	Јединична цена без пдв
	Јединична цена са пдв
	Укупна цена без пдв
	Укупна цена са пдв

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	ДЕНЗИТОМЕТАР

· Дензитометар који мери турбидитет McFarland јединицама
· Опсег мерења 0.00 - 6.00 или боље
· Приказ резултата на ЛЦД дисплеју
· Прецизност ± 6%
· Могућност рада са епруветама дијаметра 16 мм
· Уређај треба да буде фабрички калибрисан
· Оригинални сет стандарда уз уређај, од 0,5, 2, 3, 5 McF јединица
· Димензије уређаја: 415*375*200mm ±5% 
· Тежина уређаја треба да је до 4кг ±0.5%
· Поновљивост уређаја треба да је ≤0.5%
· Нулти драфт уређаја је ±0.5%F.S
· Уређај треба да има уграђен термални принтер за избацивање резултата


	ком
	1
	
	
	
	

	2
	ФРИЖИДЕР
· Интегрисани контролер

· Дигитални екран

· Аларми високе и ниске температуре

· Температурни опсег фрижидера од  0°C до 10°C
· Амбијентални температурни опсег замрзивача од 10°C до 30°C
· Димензије фрижидера (Ш x Д x В), приближно 600*550*850mm± 5%
· Број полица у фрижидеру:3
· Стаклена врата која притиском на дугме мењају транспарентност од 0% до 80%

	ком
	1
	
	
	
	

	3
	ФРИЖИДЕР
· Интегрисани контролер

· Дигитални екран

· Температурни опсег фрижидера од  0°C до 10°C
· Број полица у фрижидеру:3 
· Димензије 600*550*1950mm ± 5%
Стаклена врата која притиском на дугме мењају транспарентност од 0% до 80%
	ком
	1
	
	
	
	

	4
	ЗАМРЗИВАЧ
· Интегрисани контролер

· Дигитални дисплеј

· Аларми високе и ниске температуре

· Температурни опсег фрижидера од  -20°C до -8°C

· Амбијентални температурни опсег замрзивача од 10°C до 30°C

· Димензије замрзивача (Ш x Д x В), приближно 600*550*1950mm ± 5%

Број полица у замрзивачу:3
	ком
	1
	
	
	
	

	5
	СУВИ СТЕРИЛИЗАТОР

· Запремина 43 Л ± 5%

· Опсег подешавања температуре: од мин. 10°C изнад амбијенталне до +300°C

· Резолуција: 0.1°C

· Флуктуација температуре ±1℃.
· Униформност ±2,5℃%
· Бише инфрацрвених грејача (FIR)
· Силиконски дихтунг
· Унутрашња стаклена врата
· Зашита од цурења
· Садржи уграђену помоћну контролну јединицу која преузима контролу у случају отказивања главне контролне јединице
· Дршка увек хладна
· Циркулација ваздуха помоћу вентилатора 
· Могућност подешавања тајмера у трајању од  1 минута до 9999 минута
· Могућност програмирања протокола из више сегмената 
· Две полице од нерђајућег челика
· Унутрашњост израђена од нерђајућег челика
· Уграђен принтер
· Унутрашње димензије (ш x д x в), приближно : 630 x 790 x 510 cm ± 5%
· Спољашње димензије (ш x д x в), приближно: 35 ×3 5 ×35 cm ± 5%
Електричне карактеристике: 230 V, 50/60 Hz
	ком
	1
	
	
	
	

	6
	ВОРТЕКС МИКСЕР
· Малих димензија
· Аутоматска активација притиском тубице о главу вортекса 

· Фиксна брзина 3000рпм
· Операциони модови: континуални и при додиру (пулсни)

Тип кретања ексцентрични
	ком
	3
	
	
	
	

	7
	МИНИ ЦЕНТРИФУГА
· Ротори за 6 х1,5/2,0 mL; 2х8х0,2 mL; 6х5 mL
· Материјал израде је УВ резистентан и тешко гори

· Мотор тих, без четкица и без потребе за одржавањем

· Аутоматски престанак рада у случају отварања поклопца

· Поклопац урађен од композитног материјала који може издржати и ударац од 800кг

· Усклађен са CE и UL безбедносним стандардима

· Брзина 7200 РПМ, сила 2350г

Тежина 1,5kg ± 5%
	ком
	3
	
	
	
	

	8
	ТЕХНИЧКА ВАГА
· Максимално оптерећење 3000g
· Резолуција 0,01g
· ЛЦД екран

· Поновљивост ± 0,2 g
· Линеарност ± 0,2 g
· Могућност екстерне калибрације

· Време стабилизације у лабораторијским условима 1,5 s
· Материјал таса нерђајући челик
· Димензије таса мин. 155 x 143 mm ± 5%
Напајање 230 VAC/50Hz
	ком
	1
	
	
	
	

	9
	ПЦР КАБИНЕТ
· Сви метални делови израђени су од нерђајућег челика дебљине 1mm и класе EN1.4301/AISI 304 или бољег

· УВ- лампа уграђена бактерицидна за стерилизацију површина са дигиталном котролом трајања стерилизације

· Леђа уређаја израђена од провидног материјала са спољашњим џепом за постављање протокола

· Аутоматско искључивање УВ лампе у случају отварања предњег поклопца

· Мотор УВ-рециркулатора са маглев типом лежаја

· Дозвољени ниво буке 20dB или мање 

· Проток баздуха УВ-рецилкуратора је 16 до 20 измена на сат са ефективном деконтаминацијом ампликона из ваздуха у првих сат времена без обзира на почетни ниво контаминације

· Две унутрашње утичнице

Димензије простора за рад (ш х в х д) : 800 x 600 x 500mm или веће
	ком
	2
	
	
	
	

	УКУПНО
	
	


· Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна);

· Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива.
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

· У колони 5. уписати јединичну цену без ПДВ-а,   

· У колони 6. уписати јединичну цену са ПДВ-ом, 

· У колони 7. уписати укупну вредност без  ПДВ-а и УКУПНО,
· У колони 8. уписати укупну вредност са  ПДВ-ом и УКУПНО
