
           [image: image1.jpg]



    Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,

   ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
  
         Дирекција за националне

                                                      
            
         референтне лабораторије

                                                                                   Број: 404-02-464/2020-13
                                                                               Датум: 25. Новембар 2020. године

                                                           Б е о г р а д
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

Партија бр. 2: Опрема за фитосанитарну лабораторију
	Р.бр.
	Назив хемикалије
	Јединица мере
	Оквирна количина
	Јединична цена без пдв
	Јединична цена са пдв
	Укупна цена без пдв
	Укупна цена са пдв

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	ЦЕНТРИФУГА СА ХЛАЂЕЊЕМ

Уређај треба да садржи:
LCD дисплеј

RFID ротор индентификациони систем
Ротор специфичну индентификацију дисбаланса током рада
Систем за хлађење без CFC-a

Ниво буке < 63 dBA

Комора од нерђајућег челика
Произведен у складу са међународним безбедоносним безбедоносним регулативама, IEC 61010

Максимална брзина 16000 rpm

Максимална центрифугална сила  24325 g

Максимална запремина  6  x  250 mL

Опсег брзина  200-16000 rpm 

Опсег температура -20oC do 40oC у инкрементима од  1oC

Време рада 99h 59 min у инкрементима од 1 min; 59 min 59 s у инкрементила од 10s

Диментзије мање од 73 cm x 37 cm x 52 cm (Дужина x Висина x дубина)

Тежина, мања од 80 kg

Снага  785 W

Потребан прикључак за струју 230V/50-60 Hz

Могућност  подешавања брзине убрзавања и успоравања и успорвања, као и успоравање без кочнице
Могућност програмирања предхлађења и хлађења током стајања
Старт центрифуге у преселектовано време
Ротор
Зa 10 x 50 mL, конусни фалкон, под углом од 38o
Ubrzanje u s: 69/647 do maksimalne brzine

Usporenje od maksimalne brzine u s: 65/2395

Maksimalna brzina 10500 rpm

Maksimalna centrifugalna sila 16022 g

Temperatura na maksimalnoj brzini 9oC

Uz centrifugu I rotor se isporucuje I 2000 sterilnih falkon tuba, konusni tip od 50 ml sa karakteristikom da mogu da izdrze minimum 10000 xg
	ком
	1
	
	
	
	

	2
	ВОРТЕКС
Компактни вортекс  за епрувете са мотором без четкица и функцијом додира за краткотрајни рад. 

Подесива контрола брзине до 4500 о / мин за одличне резултате мешања у врло кратком времену. Нарочито погодно за мале количине.
Тип кретања: орбитални
Орбита: 4,5 mm
Брзина: 0 ... 4500 мин-1
Дозвољена температура околине: 5 ... 40 °C
Дозвољена релативна влага: <80%
Димензије (Ш x Д x В): 100 x 100x 70 mm
Тежина:0,55 kg
Напајање: 100 ... 240 V, 50/60 Hz
ИП клсаса застите: IP 43
Гаранција: 3 године
	ком
	10
	
	
	
	

	УКУПНО
	
	


· Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна);

· Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива.
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

· У колони 5. уписати јединичну цену без ПДВ-а,   

· У колони 6. уписати јединичну цену са ПДВ-ом, 

· У колони 7. уписати укупну вредност без  ПДВ-а и УКУПНО,
· У колони 8. уписати укупну вредност са  ПДВ-ом и УКУПНО
