Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Дирекција за националне референтне лабораторије

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС

ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ

Sistem za sekvenciranje naredne generacije zasnovan na SMRT (Single Molecule Real Time) tehnologiji

| Komponente i karakteristike sistema | Proizvodjač | Ponudjene karakteristike aparata | Navesti model/tip proizvoda i oznaku iz priloženog izvoda iz kataloga |
| --- | --- | --- | --- |
| Sekvenator naredne generacije NGS ili treće generacije – 1 kom - tehnologija sekvenciranja: SMRT (Single Molecule Real Time) - mogućnost HiFi dugih čitanja (do 25kb) - output – max 10 Gb - Analiza podataka: do 365,000 čitanja i Output do 7.6 Gb - preciznost od 99,9%, - princip ćelija - do 150Gb po ćeliji - vreme rada – 0,5 – 10 sati - maksimalan broj ćelija po analizi – 16 - mogućnost analize nativne DNK - primena u oblasti sekvenciranja celog genoma, RNK sekvenciranja, ciljanog sekvenciranja, detekcije modifikacija DNK, čitanja jednog molekula DNK ili RNK, - prateći softver za kontrolu uređaja, - pripadajući server za skladištenje podataka, - kompletna aplikativna obuka od strane proizvođača uređaja u trajanju od 10 dana; |  |  |  |
| Robotozovani sistem za pripremu biblioteka – 1 kom - Otvoreni sistem za automatsko pipetiranje i pripremu biblioteka - 2 robotizovane ruke za pipete, sa 5 pripadajućih pipeta od čega su 2 sa 8 kanala zapreminskih opsega 1 – 20 µl i 3 sa 1 kanalom zapreminskih opsega 1 – 20 µl, 20 – 300 µl i 300 – 1000 µl, - temperaturni modul temperaturnog raspona 4 - 95°C sa pripadajućim aluminijumskim blokovima za tubice od 1,5 i 2 ml, stripove i ploče zapremine 0,2 i 0,1 ml, - magnetni modul kompatibilan sa većinom standardnih i deep well ploča dimenzija 22 – 44 mm sa N42 neodijumskim magnetima visoke snage, - PCR modul sa 96 mesta koji poseduje poklopac koji se automatski greje dimenzija 316mm x 172mm x 312mm, sa uniformnošću ± 0.5°C do 95°C i preciznošću ± 0.5°C do 95°C, sa rampom od 4°C/sec (MAX); 2.5°C/sec (prosečno); |  |  |  |
| Softver, server i kompjuter – 1 kom - PC i monitor u skladu sa preporukom proizvođača, operativni sistem u skladu sa zahtevom proizvođača opreme. - Softver za prikupljanje podataka, obradu i izveštavanje rezultata. - Server za skladištenje podataka u skladu sa preporukom proizvođača |  |  |  |

Analiza i priprema za NGS - Paralelna gel elektroforeza u pulsirajućem polju

| Komponente i karakteristike sistema | Proizvodjač | Ponudjene karakteristike aparata | Navesti model/tip proizvoda i oznaku iz priloženog izvoda iz kataloga |
| --- | --- | --- | --- |
| Paralelna gel elektroforeza u pulsirajućem polju kroz 12 kapilara simultano – 1 kom - Automatizovan rad (podrazumeva automatsko ispiranje kapilara između ciklusa injektovanja, simultano paralelno injektovanje i razdvajanje najmanje 12 uzoraka od jednom iz ploče sa 96 bunara kao i uzoraka iz svih bunara ploče istovremeno) - Senzitivnost najmanje 50 fg/µL za DNK fragmente - Mogućnost rada i analize sa najmanje tri ploče sa 96 mesta za uzorke (288 uzoraka), samostalno bez potrebe za intervencijom korisnika ili dodatnim sistemima za automatizaciju - Kontinualna iluminacija i detekcija sa kapilara. - Izvor iluminacije LED fluorescence sa ekscitacijom na 470nm. - Detekcija: CCD detektor. - Mogućnost zamene ploča sa uzorcima bez potrebe da se zaustavi rad aparata. - Mogućnost izmene među dva različita gela / aplikacije bez potrebe za zaustavljanjem rada aprata. - Mogućnost analize velike gDNK razmaze i fragmente do 165 kb u pulsirajućem polju. - Mogućnost analize NGS razmaze, fragmente, cfDNK, ukupnu RNK, mRNK koristeći direktnu elektroforezu. - Tačnost određivanja veličine ragmenta ≤5% - Preciznost određivanja veličine fragmenta ≤2% |  |  |  |
| Softver i kompjuter – 1 kom - PC i monitor u skladu sa preporukom proizvođača, operativni sistem u skladu sa zahtevom proizvođača opreme. - Integrisan paket za analizu podataka, softver koji omoguđava određivanje veličine, kvantifikaciju, analizu razmaza, određivanje integriteta kao i generisanje izveštaja. |  |  |  |