
           [image: image1.jpg]



    Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,

   ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
  
         Дирекција за националне

                                                      
            
         референтне лабораторије

                                                                                 Број: 404-02-00485/2021-13
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Дирекција за националне референтне лабораторије
Адреса: Батајнички друм 7 део број: 10, 11080 Београд
Интернет страница: www.dnrl.minpolj.gov.rs 
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 404-02-00485/2021-13 су добра – Проширење постојећих капацитета за тестирање безбедности хране - Уређаји за физичко хемијске анализе.
4. Партије

Предметна набавка је обликована у 3 (три) партије и то:
Партија бр. 1: Течни хроматограф са масеним спектрометром (LC-MS/MS) 

Партија бр. 2: Гасни хроматограф са масеним спектрометром (GC-MS/MS) 

Партија бр. 3: Масени спектрометар са индукованом спрегнутом плазмом (ICP-MS) 

5. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора са једним понуђачем, за сваку партију посебно.
6. Контакт лице и служба
Лице за контакт: Драган Деспотовић;

e-mail адреса: despotovicdragan2@gmail.com
Пријем електронске поште врши се преко портала Управе за јавне набавке.
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 404-02-00485/2021-13 су добра – Проширење постојећих капацитета за тестирање безбедности хране - Уређаји за физичко хемијске анализе.

Ознака из општег речника набавке (ознака CPV) - 38430000 - Апарати за детекцију и анализу.
Понуђач је у обавези да средства обезбеђења достави Наручиоцу у року за подношење понуда непосредно или путем поште у затвореној коверти, на адресу: Дирекција за националне референтне лабораторије, Батајнички друм 7 део број: 10, 11080 Београд, са назнаком: “Средства обезбеђења за јавну набавку добара – Проширење постојећих капацитета за тестирање млека и млечних производа, ЈН 404-02-00485/2021-13 – НЕ ОТВАРАТИ”

ВАЖИ ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ

1.1 Понуђач је у обавези да достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 2% од укупне вредности понуде, без ПДВ-а.

Банкарску гаранцију понуђач обезбеђује о свом трошку и иста мора бити неопозива, безусловна, без права на приговор и наплатива на први позив, са роком важења 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико: 

1) понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду, или 

2) понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци.

Наручилац ће вратити гаранције понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави ову банкарску гаранцију понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач доставља и писмо о намерама пословне банке у вези издавања банкарских гаранција за добро извршење посла (10%) и отклањања грешака у гарантном року (5%).

1.2 Изабрани понуђач се обавезује да у року до 15 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 13 (тринаест) месеци од дана ступања на снагу. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

1.3 Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје добара јавне набавке преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор.    Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a. Рок важења банкарске гаранције мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.
2. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТАЊЕ ПОНУДЕ

2.1 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања (важи за све партије)
Рок плаћања: до 45 дана од дана пријема исправне фактуре, на основу документа који испоставља Испоручилац, а којим је потврђена испорука добара (обострано потписан записник о примопредаји добара). 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуда понуђача који буде захтевао уплату аванса, биће одбијена као неприхватљива.

2.2 Захтеви у погледу гарантног рока 
За партију 1:

Гарантни рок за испоручена добра:  _______ месеци (минимум 2 године) рачунајући од дана примопредаје добара.

Испоручилац је дужан да у гарантном року на писани позив Наручиоца о свом трошку отклони све уочене недостатке.

Доступност резервних делова: _____ (минимум 7) година од обострано потписаног уговора.

За партије 2 и 3:
Гарантни рок за испоручена добра:  _______ месеци (минимум 1 година) рачунајући од дана примопредаје добара.

Испоручилац је дужан да у гарантном року на писани позив Наручиоца о свом трошку отклони све уочене недостатке.

Доступност резервних делова: _____ (минимум 7) година од обострано потписаног уговора.
2.3. Захтев у погледу рока и места  испоруке добара (важи за све партије)
Рок за испоруку добара: ________ дана (максимум 120 дана) од дана обострано потписаног уговора. Испорука се сматра испорученом кад Наручилац заприми добра са свим документима и у присуству Испоручиоца.
2.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шездесет) календарских дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

3. У поступку јавне набавке наручилац додељује уговор економски најповољнијој понуди коју одређује на основу критеријума однос цене и квалитета:
За партију 1:

	Р.бр.
	КРИТЕРИЈУМИ
	ПОНДЕРИ

	1.
	Понуђена цена
	60

	2.
	Техничке и технолошке предности
	40


Методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума:

1. Понуђена цена без ПДВ из обрасца понуде – 60 пондера
Бодовање се врши по формули: C=MC*60/PC, где је
· C – Укупан број пондера за понуђену цену
· MC – најнижа понуђена цена
· PC – понуђена цена понуђача за ког се израчунава број пондера
2. Техничке и технолошке предности – 40 пондера
Понуђач који понуди дато добија:

	Р.бр.
	Опис
	ПОНДЕРИ

	1.
	Детекциони лимит инструмента, позитивна јонизација, мерено са 10 fg резерпина, уз транзицију m/z 609.3-195.1 мање од 4 fg. 
	5

	2.
	Детекциони лимит инструмента, негативна јонизација, мерен са 10 fg хлорамфеникола, уз транзицију m/z 321.0-152.0 мање од 4 fg.
	5

	3.
	Могућност емулирања рада HPLC/UHPLC апарата других генерација и производјача због једноставног трансфера постојећих HPLC и UHPLC метода као и метода добијених из литературе, без хардверске модификације апарата, а у циљу добијања истих хроматографских резултата (истих ретенционих времена, резолуције, брзине, мртве запремине система). 
	10

	4.
	Да MS/MS има могућност поставке MS/MS транзиција на основу очекиваног ретенционог времена компоненте од интереса, у динамичком моду без коришћења временских сегмената.
	5

	5.
	Креирање мултирезидуалних аквизиционих метода из понуђених датабаза (пестициди), једноставним одабиром компоненти и аутоматским преношењем података (MS/MS транзиције, колизиционе енергије, напона јонског извора променљивих по компоненти) у LC MS/MS аквизициону методу, без ручног уноса ових параметара.
	5

	6.
	Да LC MS/MS софтвер има могућност снимања додатних конфирмативних MS/MS транзиција за додатну потврду присуства компоненте, у кратком временском периоду елуирања пика тако да не долази до губитка осетљивости инструмента. Потврда присуства компоненте уз помоћ креирања синтетичког LC MS/MS спектра и поређење са базом. 
	10



За партију 2:

	Р.бр.
	КРИТЕРИЈУМИ
	ПОНДЕРИ

	1.
	Понуђена цена
	60

	2.
	Техничке и технолошке предности
	40


Методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума:

1. Понуђена цена без ПДВ из обрасца понуде – 60 пондера
Бодовање се врши по формули: C=MC*60/PC, где је
· C – Укупан број пондера за понуђену цену
· MC – најнижа понуђена цена
· PC – понуђена цена понуђача за ког се израчунава број пондера
2. Техничке и технолошке предности – 40 пондера
Понуђач који понуди дато добија:

	Р.бр.
	Опис
	ПОНДЕРИ

	1.
	ГЦ систем има могућност за лако измењивање ињектора и детектора од стране корисника опреме, без алата у року од максимално 5 минута.
	15

	2.
	Електронски динамички опсег масеног детектора >109.
	10

	3.
	Поновљивост површине пика GC система: 0,5% ili manje
	15


За партију 3:

	Р.бр.
	КРИТЕРИЈУМИ
	ПОНДЕРИ

	1.
	Понуђена цена
	60

	2.
	Техничке и технолошке предности
	40


Методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума:

1. Понуђена цена без ПДВ из обрасца понуде – 60 пондера
Бодовање се врши по формули: C=MC*60/PC, где је
· C – Укупан број пондера за понуђену цену
· MC – најнижа понуђена цена
· PC – понуђена цена понуђача за ког се израчунава број пондера
2. Техничке и технолошке предности – 40 пондера
Понуђач који понуди дато добија:

	Р.бр.
	Опис
	ПОНДЕРИ

	1.
	Могућност надоградње са јонским хроматографом ради специјације.
	10

	2.
	Могућност коришћења камере ради лакше оптимизације и посматрање плазме.
	10

	3.
	Доступност свих компоненти и прикључака само са предње и бочне стране.
	10

	4.
	Температурно контролисана спреј комора за распршивање са софтверски контролисаним Пелтиер-цоолинг хлађењем и контролисаним опсегом температуре: -10 °С do +20 °С.
	10


2. Резервни критеријум на освнову кога ће се закључити уговор у ситуацији када постоје две или више понуда које су након примене критеријума једнаке:

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, наручилац ће изабрати понуђача који понуди краћи рок испоруке добара. 
