Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Дирекција за националне референтне лабораторије

Број: 404-02-00485/2021-13

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС

ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ

Партија 1. Течни хроматограф са масеним спектрометром (LC-MS/MS)

| Komponente i karakteristike LC MS/MS sistema | Proizvodjač | Ponuđene karakteristike aparata | Navesti model/tip proizvoda i oznaku iz priloženog izvoda iz kataloga |
| --- | --- | --- | --- |
| Pumpa za UHPLC -1 kom: - Kvaternarna pumpa sa mikropocesorskom kontrolom kretanja klipova, varijabilna brzina. - Automatsko ispiranje klipova. - Kvaternarno mešanje do 4 rastvarača na niskom pritisku. - Mrtva zapremina 350 µl i bolje. - Automatska kompenzacija kompresibilnosti rastvarača na osnovu odabira rastvarača kroz metodu. - Opseg protoka: 0.001 – 5 ml/min u koracima od 0.001 ml/min. - Opseg pritiska: do 130MPa (1300 bar) za protoke od 0-2 ml/min; do 80MPa (800 bar) za protoke do 5 ml/min. - Vacuum degasser: uključen u konfiguraciju, sa najmanje 4 kanala interne zapremine do 1.5ml. - Preciznost protoka: ≤0.07% RSD i bolje. - Tačnost protoka: ±1%. - Preciznost gradijenta: 0.15% RSD i bolje. - Tačnost gradijenta: ±0.4% i bolje. |  |  |  |
| Autosampler – 1 kom - Opseg zapremine injektovanja: od 0.1 – 20µl u koracima od 0.1 µl. - Preciznost injektovanja: 0.15% RSD i bolje. - Opseg pritiska: od 0 – 130 MPa (0-1300 bar). - Kapacitet uzoraka: više od 100 viala zapremine 2 ml i više. - Carry over: 0.003% i bolje. |  |  |  |
| Termostatirani kompartment za kolonu – 1 kom - Opseg temperature : od 4°C do 100°C i bolje. - Stabilnost temperature: ±0.03 °C i bolje. - Preciznost temperature: ±0.05 °C i bolje. - Temperaturna tačnost: ±0.5 °C i bolje. - Minimum 2 nezavisne temperaturne grejne zone. - Brzina grejanja: od ambijentne do 40°C za 5 min i bolje. - Brzina hlađenja: od 40°C do 20°C za 10 min i bolje. - Kapacitet kolona: najmanje 4 kolone dužine od 300mm. |  |  |  |
| MS/MS detektor – 1 kom - Tip detektora: trostruki kvadrupol. - Opseg masa: m/z 5 – 3000. - Rezolucija mase: 0.7 Da. - Stabilnost masa: <0.1 Da u 24h. - Dinamički opseg: 6.0 x 106 i bolje. - Brzina skeniranja: 17000 Da/sec i bolje. - Jonski izvor: Jonizacija na atmosferskom pritisku (ESI). - Osetljivost u pozitivnoj jonizaciji: u MS/MS režimu, merenu sa 1 pg rezerpina injektovanog na kolonu uz tranziciju m/z 609.3 -195.1 S/N ˃ 350000:1 i bolje. - Osetljivost u negativnoj jonizaciji: u MS/MS režimu, merenu sa 1pg hloramfenikola injektovanog na kolonu uz tranziciju m/z 321.0 -152.0 S/N ˃ 350000:1 i bolje. - Vakumski sistem: Dve turbomolekularne pumpe sa jednom mehaničkom pumpom. - Tip detektora: Visoko energetska konverziona dioda sa multiplierom. |  |  |  |
| Generator azota – 1 kom - Generator azota sa kompresorom vazduha kapaciteta minimum 30 l/min ili bolje, odgovarajućeg kvaliteta prema preporukama proizvođača MS/MS detektora. |  |  |  |
| Softver i kompjuter – 1 kom - Brand name PC, monitor i printer u skladu sa preporukom proizvođača, operativni sistem u skladu sa zahtevom proizvođača opreme. - Softver za prikupljanje podataka, obradu i izveštavanje rezultata. - Softer mora da ima module za obradu rezultata u kvalitativnom i kvantitativnom smislu. - Jedinstvena kontrola parametara UHPLC i MS/MS aparata. - Mogućnost optimizacije parametara masenog spektrometra kao što su MS/MS tranzicije, kolizione energije, parametara jonskog izvora kao što su temperatura i protok azota za sušenje spreja, pritisak na raspršivaču. - LCMS/MS softver treba da ima mogućnost kontinuiranog praćenja i čuvanja svih nastalih grešaka u radu kompletnog LCMS/MS aparata, mogućnost kontinuiranog praćenja rada svih komponenti LCMS/MS, da ima mogućnost postavljanja limita i ranog upozoravanja na isteke zadatih limita za habajuće komponente aparata LCMS/MS. |  |  |  |
| Baza MS/MS spektara - Pesticidna MS/MS databaza sa minimum 750 jedinjenja koja sadrži MS/MS tranzicije, kolizione energije i karakteristične parametre MS akvizicije. - MS/MS databaza mikotoksina koja sadrži MS/MS tranzicije, kolizione energije i karakteristične parametre MS akvizicije. - MS/MS databaza veterninarskih lekova koja sadrži MS/MS tranzicije, kolizione energije i karakteristične parametre MS akvizicije. |  |  |  |
| Set potrošnog materijala neophodnog za instalaciju aparata – 1 komplet - Spojnice, kapilare, flaše za rastvarače, viale, standardi i HPLC kolona za testiranje osetljivosti nakon instalacije. |  |  |  |
| Set alata neophodnog za održavanje aparata – 1 komplet - Po preporuci proizvođača opreme |  |  |  |

Zahtevi naručioca:

- Ponuđač je dužan da dostavi katalog proizvođača, izvod iz kataloga ili proizvođačku specifikaciju, na  srpskom  ili  engleskom  jeziku  i  da  u  njima  vidno  obeleži  markerom  podatke  koji  se odnose  na  ispunjenost  zahtevanih  tehničkih  karakteristika  ponuđene  opreme. Ukoliko se traženi podaci ne mogu utvrditi u proizvođačkom  katalogu,  izvodu  ili  proizvođačkoj  specifikaciji,  ponuđač je obavezan da  dostavi Izjavu proizvođača, potpisanu i overenu, na memorandumu proizvođača, kojom se nedvosmisleno potvrđuje zahtevana tehnička karakteristika. U slučaju da ponuđač ne dostavi zahtevano ponuda se neće uzeti u razmatranje. Ukoliko ne odgovara tehnička specifikacija, ponuda može biti odbijena.

- Dobra moraju biti nova, nekorišćena i u originalnom proizvođačkom pakovanju.

- Ponuđač je u obavezi da izvrši isporuku i instalaciju opreme, kvalifikaciju instalacije IQ i verifikaciju perfomasni hardvera i softvera definisanih u specifikaciji, a u skladu sa preporukama proizvođača opreme i izda odgovarajući sertifikat o izvršenoj verifikaciji performansi.

- Ponuđač je u obavezi da sprovede obuku korisnika za rad na opremi (hardveru i softveru) u trajanju od minimum 10 radnih dana i izda sertifikat o sprovedenoj obuci.

- Ponuđač je u obavezi da pri isporuci opreme dostaviti uputstva za rad. Originalno uputstvo za rad svih komponenti sistema može biti na engleskom jeziku. Kratko uputstvo za rad treba da bude na srpskom jeziku.

- Ponuđač se obavezuje da će u svemu postupati po uslovima garancije koju je dao u ponudi. Ukoliko se u toku garantnog roka pojave bilo kakvi nedostaci, kvarovi ili nepravilnosti u radu dobara, Naručilac upućuje e-mailom, poštom ili lično nakon obavlјenog telefonskog razgovora pismeni zahtev Ponuđaču za preduzimanje relevantnih radnji na otklanjanju nedostataka, a Ponuđač se obavezuje da će pružiti servisnu podršku sa vremenom odziva do jednog radnog dana od datuma prijema pismenog zahteva i vremenom popravke ili konstatovanja kvara od 2 radna dana za ponuđeni uređaj.