Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Дирекција за националне референтне лабораторије

Број: 404-02-00485/2021-13

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС

ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ

Партија 2. Гани хроматограф са масеним спектрометром (GC-MS/MS)

| Komponente i karakteristike GC MS/MS sistema | Proizvodjač | Ponuđene karakteristike aparata | Navesti model/tip proizvoda i oznaku iz priloženog izvoda iz kataloga |
| --- | --- | --- | --- |
| Pećnica GC sistema -1 kom: - Opseg temperature: +4 °C iznad ambijentalne do 450 °C ili bolje. - Broj temperaturnih programabilnih rampi: 20 ili bolje. - Maksimalna brzina zagrevanja: 120 °C/min ili bolje. - Ponovljivost retencionionog vremena: < 0,0008 min ili bolje. - Ponovljivost površine pika: < 1% RSD ili bolje. - Brzina hlađenja: 450 to 50 °C in < 4 min ili bolje. |  |  |  |
| GC inlet – 1 kom - Tip inleta: Inlet sa temperaturnim programiranjem (PTV) koji može da podržava split/splitles mod injektovanja i injektovanje velićih zapremina. - Maksimalna radna temperatura: 450 °C ili bolje. - Programiranje temperature: 3 rampe ili bolje. - Brzina zagrevanja: 720 °C/min ili bolje. - Odnos splita (eng. split ratio): 7500:1 ili bolje. - Opseg pritiska: 0–1000 kPa ili bolje. - Radni programi: - Konstantni pritisak - Konstantni protok - Programabilni pritisak - Programabilni protok |  |  |  |
| GC injektor za tečne uzorke – 1 kom - Zapremina vijala: 2 ml. - Injekciona zapremina: 0.01 to 5 μL ili bolje . - Čišćenje šprica: Sa 4 različita rastvarača ili bolje, opcija ispiranja pre i posle injektovanja. - Broj vijala: 150 vijala od 2 mL ili više. |  |  |  |
| MS/MS detektor (tripl kvadropol maseni spektrometar) – 1 kom - Tip detektora: trostruki kvadrupol. - Opseg masa: 10–1050 u ili bolje. - Tip jonskog izvora: Electron Ionization (EI) with dual filaments. - Temperatura jonskog izvora: 350 ºC ili bolje. - Temperatura transfer linije: 350 ºC ili bolje. - Promena GC kolone: Bez obaranja vakuuma. - Brzina skeniranja u SRM modu: 800 SRM tranzicija/sec ili bolje. - Opseg kolizione energije: 0-60 eV ili bolje. - Tip detektora: Elektron multiplifikator sa diskretnom dinodom i elektrometar ili ekvivalent. Elektronski dinamički opseg: >107. - Tjuniranje (tuning): Automatsko i manuelno - Vakuumska pumpa: Turbomolekularna vakuumska pumpa - EI SRM S/N osetljivost: 100 fg OFN S/N >16.000:1 za tranziciju 272/222 ili bolje. - EI SRM IDL: ≤2 fg OFN ili bolje. - Funkcije skeniranja: - Full scan (FS); -Selected Ion Monitoring (SIM); -FS/SIM simultaneous; -Multiple Reaction Monitoring (MRM) or Selected Reaction Monitoring (SRM); -FS/SRM combined; -Product Ion Scan; -Precursor Ion Scan; -Neutral Loss Scan. |  |  |  |
| Softver i računar – 1 kom - Kompatibilnost sa operativnim sistemom: MS Windows kompatibilan PC, za kompletnu kontrolu svih modula uređaja GC/MS/MS sistema (GC, Autosempler, maseni spektrometar). - Softver za analizu uzoraka kontaminanata u hrani: Namenski softver koji se može koristiti za razvoj metoda, prikupljanje i obradu podataka za kvalitativnu i kvantitativnu analizu i generisanje izveštaja. - Softverske baze: Ugrađene softverske baze podataka kontaminenata u hrani. GC MS/MS databaza sa već predefinisanim prekursor masama, SRM (MRM) tranzicijama, koalizionim energijama i očekivanim retencionim vremenima za min. 1000 komponenata -komntaminenata u hrani i korišćenje iste u svrhu jednostavnog kreiranja instrument metode i metode za obradu podataka. - Spektralne biblioteke: NIST17 Mass Spectral Library sa RI i MS/MS - Računar i monitor: Kompatibilan sa ponuđenim softverom prema preporuci proizvođača. |  |  |  |

Zahtevi naručioca:

- Ponuđač je dužan da dostavi katalog proizvođača, izvod iz kataloga ili proizvođačku specifikaciju, na  srpskom  ili  engleskom  jeziku  i  da  u  njima  vidno  obeleži  markerom  podatke  koji  se odnose  na  ispunjenost  zahtevanih  tehničkih  karakteristika  ponuđene  opreme. Ukoliko se traženi podaci ne mogu utvrditi u proizvođačkom  katalogu,  izvodu  ili  proizvođačkoj  specifikaciji,  ponuđač je obavezan da  dostavi Izjavu proizvođača, potpisanu i overenu, na memorandumu proizvođača, kojom se nedvosmisleno potvrđuje zahtevana tehnička karakteristika. U slučaju da ponuđač ne dostavi zahtevano ponuda se neće uzeti u razmatranje. Ukoliko ne odgovara tehnička specifikacija, ponuda može biti odbijena.

- Dobra moraju biti nova, nekorišćena i u originalnom proizvođačkom pakovanju.

- Ponuđač je u obavezi da izvrši isporuku, instalaciju opreme i verifikaciju perfomasni instrumenta definisanih u specifikaciji (hardvera i softvera), a u skladu sa preporukama proizvođača opreme i izda odgovarajući sertifikat o izvršenoj verifikaciji performansi.

- Ponuđač je u obavezi da obezbedi set potrošnog materijala neophodnog za instalaciju aparata i verifikaciju performansi aparata.

- Ponuđač je u obavezi da sprovede obuku korisnika za rad na opremi (hardveru i softveru) u trajanju od minimum 10 radnih dana i izda sertifikat o sprovedenoj obuci.

- Ponuđač je u obavezi da isporuči sva potrebna uputstva za upotrebu predmetne opreme i softvera izdata od strane proizvođača na engleskom jeziku i kratko uputstvo za upotrebu na srpskom jeziku.

- Ponuđač je u obavezi da obezbedi set alata za rutinsko održavanje instumenta.

- Ponuđač se obavezuje da će u svemu postupati po uslovima garancije koju je dao u ponudi. Ukoliko se u toku garantnog roka pojave bilo kakvi nedostaci, kvarovi ili nepravilnosti u radu dobara, Naručilac upućuje e-mailom, poštom ili lično nakon obavlјenog telefonskog razgovora pismeni zahtev Ponuđaču za preduzimanje relevantnih radnji na otklanjanju nedostataka, a Ponuđač se obavezuje da će pružiti servisnu podršku sa vremenom odziva do jednog radnog dana od datuma prijema pismenog zahteva i vremenom popravke ili konstatovanja kvara od 2 radna dana za ponuđeni uređaj.