Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Дирекција за националне референтне лабораторије

Број: 404-02-00485/2021-13

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС

ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ

Партија 3. Масени спектрометар са индукованом спрегнутом плазмом (ICP-MS)

| Komponente i karakteristike ICP-MS sistema | Proizvodjač | Ponuđene karakteristike aparata | Navesti model/tip proizvoda i oznaku iz priloženog izvoda iz kataloga |
| --- | --- | --- | --- |
| - Dimenzije osnove instrumenta, dužina x širina: 800 x 700 mm ili manje. - Temperaturno kontrolisana sprej komora. - Četvorokanalna peristaltička pumpa. - Kompjuterski kontrolisan gas box (MFC) za nebulajzer gas, pomoćni gas i gas za hlađenje. - Rapid sočivo pod uglom od 90° za visoko efikasno uklanjanje neutralnih čestica. - RF generator: - „Solid-state“, sa frekvencijom od 27 MHz, promenljive izlazne snage (500-1550 W) ili bolje; - robustnost RF generatora i plazme, čak i kada se aspiriraju 100% organski rastvarači. - Koaliziono/reakciona ćelija: - nije potrošni deo i ne zahteva održavanje/ čišćenje; - omogućava rad sa He, O2, smešama H2 i He, NH3 i He. - Maseni analizator i detektor: - opseg masa: 2-260 amu ili bolji; - brzina skeniranja: 3600 amu/s; - dinamiči opseg: 10 redova veličine ili bolje; - garantovana osetljivost - standardni mod (dokazuje se prilikom instalacije): Niske mase: 7Li-9Be 55 kcps/ppb Srednje mase: 89Y-115 In 220 kcps/ppb Visoke mase: 205Tl-238U 300 kcps/ppb Oksidi: CeO/Ce ≤ 2,0 % Background: m/z 4,5 ≤ 1,0; - garantovana osetljivost - He mod (dokazuje se prilikom instalacije): 59Co 30 kcps/ppb Oksidi: CeO/Ce ≤ 1,0 % Background: m/z 4,5 ≤ 0,5. - Autosempler sa više od 200 mesta za viale od 10-15 mL. - Chiller za hlađenje optike. - PC, monitor prema proizvođačkoj specifikaciji. - softver za kontrolu instrumenta koji podržava i: - 21 CFR Part 11 regulativu - analize specijacije sa LC i GC - laserske ablacije - analizu nanočestica. |  |  |  |

Zahtevi naručioca:

- Ponuđač je dužan da dostavi katalog proizvođača, izvod iz kataloga ili proizvođačku specifikaciju, na  srpskom  ili  engleskom  jeziku  i  da  u  njima  vidno  obeleži  markerom  podatke  koji  se odnose  na  ispunjenost  zahtevanih  tehničkih  karakteristika  ponuđene  opreme. Ukoliko se traženi podaci ne mogu utvrditi u proizvođačkom  katalogu,  izvodu  ili  proizvođačkoj  specifikaciji,  ponuđač je obavezan da  dostavi Izjavu proizvođača, potpisanu i overenu, na memorandumu proizvođača, kojom se nedvosmisleno potvrđuje zahtevana tehnička karakteristika. U slučaju da ponuđač ne dostavi zahtevano ponuda se neće uzeti u razmatranje. Ukoliko ne odgovara tehnička specifikacija, ponuda može biti odbijena.

- Ponuđeni model mora biti aktuelni model proizvođača.

- Dobra moraju biti nova, nekorišćena i u originalnom proizvođačkom pakovanju.

- Ponuđač je u obavezi da izvrši isporuku, instalaciju opreme i verifikaciju perfomasni instrumenta definisanih u specifikaciji (hardvera i softvera), a u skladu sa preporukama proizvođača opreme i izda odgovarajući sertifikat o izvršenoj verifikaciji performansi.

- Ponuđač je u obavezi da obezbedi set potrošnog materijala neophodnog za instalaciju aparata i verifikaciju performansi aparata.

- Ponuđač je u obavezi da sprovede obuku korisnika za rad na opremi (hardveru i softveru) u trajanju od minimum 10 radnih dana i izda sertifikat o sprovedenoj obuci.

- Ponuđač je u obavezi da isporuči sva potrebna uputstva za upotrebu predmetne opreme i softvera izdata od strane proizvođača na engleskom jeziku i kratko uputstvo za upotrebu na srpskom jeziku.

- Ponuđač se obavezuje da će u svemu postupati po uslovima garancije koju je dao u ponudi. Ukoliko se u toku garantnog roka pojave bilo kakvi nedostaci, kvarovi ili nepravilnosti u radu dobara, Naručilac upućuje e-mailom, poštom ili lično nakon obavlјenog telefonskog razgovora pismeni zahtev Ponuđaču za preduzimanje relevantnih radnji na otklanjanju nedostataka, a Ponuđač se obavezuje da će pružiti servisnu podršku sa vremenom odziva do jednog radnog dana od datuma prijema pismenog zahteva i vremenom popravke ili konstatovanja kvara od 2 radna dana za ponuđeni uređaj.