
           [image: image1.jpg]



    Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Дирекција за националне референтне лабораторије

                                                                                   404-02-00485/2021-13
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Партија 2. Гасни хроматограф са масеним спектрометром (GC-MS/MS)
	Ред.

број
	Опис
	Јед. мере
	количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена без ПДВ-а
	Укупна цена

са ПДВ-ом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Pećnica GC sistema -1 kom:

· Opseg temperature: +4 °C iznad ambijentalne do 450 °C ili bolje.
· Broj temperaturnih programabilnih rampi: 20 ili bolje.
· Maksimalna brzina zagrevanja: 120 °C/min ili bolje.
· Ponovljivost retencionionog vremena: < 0,0008 min ili bolje.
· Ponovljivost površine pika:  < 1% RSD ili bolje.
Brzina hlađenja: 450 to 50 °C in < 4 min ili bolje.
	ком
	1
	
	
	
	

	2
	GC inlet – 1 kom

· Tip inleta: Inlet sa temperaturnim programiranjem (PTV) koji može da podržava split/splitles mod injektovanja i injektovanje velićih zapremina.
· Maksimalna radna temperatura: 450 °C ili bolje.
· Programiranje temperature: 3 rampe ili bolje.
· Brzina zagrevanja: 720 °C/min ili bolje.
· Odnos splita (eng. split ratio): 7500:1 ili bolje.
· Opseg pritiska: 0–1000 kPa ili bolje.
· Radni programi: 

- Konstantni pritisak

- Konstantni  protok

- Programabilni pritisak

- Programabilni protok
	ком
	1
	
	
	
	

	3
	GC injektor za tečne uzorke – 1 kom

· Zapremina vijala: 2 ml.

· Injekciona zapremina: 0.01 to 5 μL ili bolje .

· Čišćenje šprica: Sa 4 različita rastvarača ili bolje, opcija ispiranja pre i posle injektovanja.
Broj vijala: 150 vijala od 2 mL ili više.
	ком
	1
	
	
	
	

	4
	MS/MS detektor (tripl kvadropol maseni spektrometar) – 1 kom

· Tip detektora: trostruki kvadrupol.

· Opseg masa: 10–1050 u ili bolje.
· Tip jonskog izvora: Electron Ionization (EI) with dual filaments.
· Temperatura jonskog izvora: 350 ºC ili bolje.
· Temperatura transfer linije: 350 ºC ili bolje.
· Promena GC kolone: Bez obaranja vakuuma.
· Brzina skeniranja u SRM modu: 800 SRM tranzicija/sec ili bolje.
· Opseg kolizione energije: 0-60 eV ili bolje.
· Tip detektora: Elektron multiplifikator sa diskretnom dinodom i elektrometar ili ekvivalent.
Elektronski dinamički opseg: >107.

· Tjuniranje (tuning): Automatsko i manuelno
· Vakuumska pumpa: Turbomolekularna vakuumska pumpa
· EI SRM S/N osetljivost: 100 fg OFN S/N >16.000:1 za tranziciju 272/222 ili bolje.
· EI SRM IDL: ≤2 fg OFN ili bolje.
· Funkcije skeniranja: 

- Full scan (FS);

-Selected Ion Monitoring (SIM);

-FS/SIM simultaneous;

-Multiple Reaction Monitoring (MRM) or Selected Reaction Monitoring (SRM);
-FS/SRM combined;

-Product Ion Scan;

-Precursor Ion Scan;

-Neutral Loss Scan.
	ком
	1
	
	
	
	

	5
	Softver i računar – 1 kom

· Kompatibilnost sa operativnim sistemom: MS Windows kompatibilan PC, za kompletnu kontrolu svih modula uređaja GC/MS/MS sistema (GC, Autosempler, maseni spektrometar).
· Softver za analizu uzoraka kontaminanata u hrani: Namenski softver koji se može koristiti za razvoj metoda, prikupljanje i obradu podataka za kvalitativnu i kvantitativnu analizu i generisanje izveštaja.
· Softverske baze: Ugrađene softverske baze podataka kontaminenata u hrani. GC MS/MS databaza sa već predefinisanim prekursor masama, SRM (MRM) tranzicijama, koalizionim energijama i očekivanim retencionim vremenima za  min. 1000 komponenata -komntaminenata u hrani i korišćenje iste u svrhu jednostavnog kreiranja instrument metode i metode za obradu podataka.
· Spektralne biblioteke: NIST17 Mass Spectral Library sa RI i MS/MS
Računar i monitor: Kompatibilan sa ponuđenim softverom prema preporuci proizvođača.
	ком
	1
	
	
	
	

	УКУПНА ВРЕДНОСТ:
	
	


· Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна);

· Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива.
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

· У колони 5. уписати јединичну цену без ПДВ-а,   

· У колони 6. уписати јединичну цену са ПДВ-ом, 

· У колони 7. уписати укупну вредност без  ПДВ-а и УКУПНО,
· У колони 8. уписати укупну вредност са  ПДВ-ом и УКУПНО
